新乡医学院心理学院河南省重点学科（心理学）ERP实验平台建设项目货物需求及技术要求
	序号
	名称
	技术参数及功能要求
	单位
	数量
	是否接受进口产品参与

	1
	嗅觉刺激系统
	1、嗅剂刺激量精确可控要求：

1.1
嗅剂刺激通路：≥6种嗅剂，可分别释放≥6种嗅剂

1.2
刺激时间: ≥50毫秒至任意设定的时间长度

1.3
刺激间隔时间: 10秒至任意设定的时间长度

1.4
嗅剂释放位置：单侧鼻腔

*1.5刺激时间: 50毫秒至任意设定的时间长度

1.6
刺激间隔时间: 15秒至任意设定的时间长度

1.7
嗅剂释放端：体温恒温

2、嗅剂刺激通路要求：

2.1
刺激剂类型： 气体(如H2S,  CO2等)或液体（如乙醇醇, 苯乙醇等）

2.2
稀释度：100-1%；二级调节：0.1-0.001%

2.3
载气标准流量：≥7升/分钟（可任意设定其他流量）
2.4嗅剂释放连接管：恒温恒湿，长度≥3米

2.5
刺激通路自动恒温控制；水浴及连接管温度37-40摄氏度

2.6
刺激通路自动恒湿控制；相对湿度100%

3、嗅剂刺激控制系统要求：

3.1
嗅剂释放开关原理: 依据快速真空开关，刺激端切换

3.2
嗅剂释放起动开关: 手动或电动

3.3
刺激模式: 持续刺激和脉冲刺激

4、主控和记录系统功能:

4.1
基于正版Win10以上操作系统的控制软件具有操作提示、自检等功能。

4.2
可以对样本结果进行多种数据处理和数据交换。

5、使用环境 (可配合电磁屏蔽室使用)

5.1
电源:220-240V交流电源

5.2
工作环境温度:15-30℃

5.3
工作环境相对湿度:20-90%

6、嗅觉主机规格参数：

6.1支持闪存卡≥16GN

6.2提供Trigger out和Trigger in的TTL接口

*6.3具有独立的空气泵开关、气流旋钮和主控制按钮，气流旋钮上方有长条形半透明的刻度指示结构

6.4反应接口采用PS/2型接口

*6.5具有长条状数据输入输出指示

■6.6若为进口产品，则整套系统提供制造厂商或厂商（国外）中国分公司或国内总代理出具针对本项目的产品销售许可授权。

■7、配置单：

7.1、系统主机 1台 

7.2、带皮带的呼吸传感器 1套 

7.3、喷头 1套 

7.4、软件包和手册 1套

7.5、多通道气味容器罐 1个 

7.6、多通道管路套件1套 

7.7、全套玻璃加臭剂容器  1套

注：带*参数需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的认证证书，或者检测报告，或者投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。
	套
	1
	是

	2
	事件相关电位分析系统
（便携）
	1、放大器系统软件技术参数

*1.1支持同步64导EEG通道,内置支持三轴加速度传感器，可以监测人的运动状态；

1.2最大采样速率：1000Hz/通道（所有通道同时采集时）；

1.3 共模抑制比：≥80 dB；

1.4 测量范围：≥±300mV；

1.5 放大器噪声：≤2μVpp；

1.6 输入阻抗：≥200 Mohm；

1.7 AD数模转化器：24位；

1.8 设备内置触发输入：3pin 2.5mm 手机插孔，支持TTL；

1.9系统支持触发信号输入，直接支持采集事件相关电位；

*1.10采用蓝牙无线传输技术，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号；室内:最高10米(视乎环境而定)户外:高达30米；

1.11 数据支持存储在设备存储卡与电脑中；

1.12 内置可充电电池供电，可满足≥4小时不间断记录，可延长超过10小时，避免市电干扰；

*1.13 无线轻便设设计，主机重量不能超过60g；（主机和电池）；

1.14 主机内置指示灯：可以指示电池状态及无线连接状态；

1.15 放大器必须同时兼容干电极系统、主动电极系统，方便科研项目拓展；

1.16可选配更换专用电极即可直接支持与TMS、fNIRS设备同步采集；

2、电极系统

2.1. 采用高品质Ag/Agcl材质电极，电极安放位置采用国际标准10-20系统；

2.2.导电介质为膏状不易挥发也不需要实验中途添加，必须维持1.5-3小时稳定信号；

2.3.可根据用户需求设计制作特殊型号电极帽；

2.4．适合亚洲人的头型设计，多种型号可选择（从新生儿36cm到 64cm）；

2.5电极帽为高弹性透气材质，佩戴舒适，帽子在下颌处收紧；

3、刺激与采集软件

3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序；

3.2具有独立的数据采集软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据；

3.3 采集软件可直接在数据上显示事件相关标记，可自动进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏；

3.4可配套提供RDA开发包，支持matlab、python、c、cpp环境下的开发工具；

3.4 采集软件自带在线分析功能，可实时观测实验数据，提供选配视频同步采集模块；

3.5 可自由设置采集软件的相关参数，如导联数量、滤波、基线校准等功能；

3.6匹配Windows10以上的工作站；

4、 分析软件

4.1 采用独立的分析软件，保证采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证，可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式；

4.2具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能；

*4.3软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰、修正心电干扰等功能；

4.4 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式；

*4.5 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换；

4.6采用“树状目录”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理；

4.7 兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流；

■4.8.若为进口产品，整套系统提供提供制造厂商或厂商（国外）中国分公司或国内总代理出具针对本项目的产品销售许可授权。

■5、配置单

5.1、32通道放大器

2套


5.2、64通道电极帽

1套


5.3、无线USB适配器

1个


5.4、SD卡

1个


5.5、USB充电器

1个


5.6、数据连接线

1个


5.7、信号触发线

1个


5.8、读卡器

1个


5.9、USB扩展器

1个


5.10、触发器扩展套件

1套


5.11、编译刺激软件含加密狗授权 
1套


5.12、采集软件含加密狗授权

1套


5.13、分析软件含加密狗授权

1套


5.14、便携箱

1套


5.15、采集分析主机

1套


注：带*参数需提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的认证证书或者检测报告，或者投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。
	套
	1
	是


[image: image1.jpg]


恒信咨询管理有限公司    

